## 附件
2017年11月药品零售连锁企业飞行检查和处理情况表
企业名称 | 存在的主要问题 | 处理情况 | 备注
乐清市宁康医药连锁有限公司 | 1.*01710 质量管理部门未严格审核操作权限，退货程序规定《购进退出单》由开票员制订，但企业实际均由验收员登录系统制订； | 限期整改 | 通知辖区局督促企业完成整改，并对可疑线索进行进一步核查，如有涉及违法违规行为，依法查处。
2.*04704 企业库房待验区、发货区未安装配备温湿度监测、记录设备；
3.*05601 企业未根据冷库验证报告确定的参数和条件，标识冷库中不适合储存药品的区域；
4.*08308 药品堆垛不符合要求，垛间无间距、药品靠墙摆放；
5.*09301 销售特殊管理的药品未严格按照国家有关规定执行，如：含麻黄碱类复方制剂管理制度中销售控制未明确数量，且计算机系统未设置销售数量控制；
6.04501 企业药品储存作业区，如：待验区、发货区等与办公区未分开一定距离或有效隔离；
7.06403 库房内墙，顶不整洁，有霉变和蛛丝网现象；
8.08305 企业仓库五防措施不到位，1楼待验区、发货区不密闭，五楼常温库遮光不到位；
温州鑫三德医药连锁有限公司 | 1.*01711 未按要求开展冷库、保温箱、温湿度系统定期验证。2016年4月份仓库地址变更后进行冷库、2个保温箱和温湿度监测系统验证后，2016年7月份进行冷库和2个保温箱的极热温度下验证，企业已制定验证计划，但未及时开展相关验证。 | 限期整改 | 并通知辖区局督促企业完成整改，并对可疑线索进行进一步核查，如有涉及违法违规行为，依法查处。
2.*04704 未按要求设置温湿度系统报警。药品阴凉库内4个探头和中药材库内2个探头报警温度设置为25℃；药品发货区设置报警温度为30℃;现场测试药品阴凉库1号探头，未能故障报警。
3.*05301 计量器具未定期检定。中药材库和药品验收区共三台电子称鉴定有效期至2017年5月15日，未及时检定。
4.*08310 中药材和中药饮片未分库储存。中药材库放置地榆（批号：1512110）等多种中药饮片。
5.*09301 销售特殊管理的药品未严格按照国家有关规定执行，如：含麻黄碱类复方制剂管理制度中总部给门店配送未明确控制数量，且计算机系统未设置销售数量控制；复方伪麻黄碱缓释胶囊（规格：90mg）未作为必须凭处方销售的处方药管理。
6.08305 仓库五防设置欠到位。发货区与外界环境未放置挡鼠板。